- 第三章 采购需求

- 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-250076

项目名称： 华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉科(肿瘤中心)高档麻醉工作站5台

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档麻醉工作站 | 5套 | 300万元 | 不接受进口产品 |

- 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、工作条件 |  |  |
|  | # | 配置≥三个大抽屉，具备前轮脚刹；标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。工作台双层灯光亮度可调。标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。后备电池使用时间≥90分钟 |
|  | # | 麻醉系统主机顶部承重≥25kg；抽屉承重≥9kg |
|  | # | 标配气体模块侧插槽 |
| 二、气源 |  |  |
|  | # | 氧气及空气双气源：具备安全保护装置，在供氧压≤252Kpa时报警。快速充氧范围25-75L/min |
| 三、流量计 |  |  |
|  | ▲ | 电子流量计，氧气、空气或笑气流量分别显示，流量范围0.15-15 l/min，可在屏幕上直接设定氧气、空气、笑气流量，可在屏幕上直接设定氧气浓度和新鲜气体总体积；可提供两种流量设置方式：分流量设置（分别设置氧气，空气和笑气的单独流量）及总流量设置（直接设置新鲜气体总流量） |
| 四、挥发罐 |  |  |
|  | # | 配置2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，罐位不影响手麻系统安装和使用 |
|  | ▲ | 主机自带挥发罐专用照明灯，灯光亮度可调，方便腔镜手术昏暗环境下精准调控挥发罐 |
| 五、呼吸回路 |  |  |
|  | # | 回路容积≤3.1L（包含回路系统、钠石灰罐、风箱），为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆需内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装 |
|  | # | 所有与外部气体或患者气体接触部分呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊）可耐受≥134℃高温高压消毒避免院内交叉感染 |
|  | ▲ | 干湿分离的钠石灰罐双层设计，标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰 |
|  | # | 智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态 |
|  | # | 配附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧 |
|  | # | 采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响。外置上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 |
| 六、呼吸机 |  |  |
|  | # | 气动电控或电动电控呼吸机，支持中英文界面。应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气 |
|  | # | 外置式彩色触摸屏≥15英寸，分辨率≥1024x768，可270度平面旋转及可调节倾斜度；当触屏失灵,手动可调 |
|  | # | 具备双分屏显示功能，可将分屏区域设为显示气体趋势、呼吸环、气道压力计和气道顺应性 |
|  | ▲ | 可同屏显示≥3道波形，可显示≥3种呼吸环 |
|  | # | 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检 |
|  | # | 提供辅助/控制通气，通气模式：标配：容量控制、压力控制、手动通气、电子PEEP、 SIMV、PSVpro（带窒息保护功能）、PCV-VG及SIMV PCV-VG等 |
|  | # | 潮气量范围:5-1500ml（VCV模式下：20ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml） |
|  | # | 呼吸频率：4-100 次/分钟；（SIMV模式下机械通气呼吸频率：2-60次/分钟） |
|  | # | 吸呼比：2:1到1:8 |
|  | # | 最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量 |
|  | # | 压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O；（PSVpro模式下压力范围：0，2-40cmH2O） |
|  | # | 压力限制范围：12到 100 cmH2O |
|  | # | 触发范围: 0.2–10 L/min |
|  | # | 触发窗范围: 关，5-80% 呼气时间 |
|  | # | 吸气时间：0.2-5.0秒 |
|  | # | 呼吸终止：吸气流量峰值的5-75% |
|  | # | SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5-80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O |
|  | # | PSVpro压力支持模式（具备窒息保护）：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关，5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数的达到“退出后备”中设置的参数后，呼吸机将自动恢复 PSVPro 模式 |
|  | ▲ | 配置SIMV PCV-VG全自动通气模式：无需手动调节，满足有自主呼吸的病人和无自主呼吸病人的全面需要。病人可以在强制通气间进行自主呼吸，并可以对自主呼吸进行压力支持 |
|  | # | PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O |
|  | # | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；动态潮气量补偿范围：100 ml/min - 15 L/min |
|  | # | 标配两种及以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，可自定义循环法台阶数，可选择2-7通气步骤，用户可以预设每个步骤的具体呼吸参数，时间进度条上每个步骤可实时显示顺应性 |
|  | ▲ | PEEP递增循环法是在PCV模式下保持通气压力不变，逐渐提高PEEP 水平来完成肺复张，其默认设置≥4 个肺复张程序，≥7个通气步骤，用户可以预设其中每个通气步骤的具体呼吸参数 |
|  | # | 标配气流暂停功能，适用于机械通气和手动通气模式，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作 |
|  | # | 标配：目标氧浓度指针功能，呼吸机以旗标方式数值化精确显示目标氧浓度下的氧流量值，以指导新鲜气流量和吸入氧浓度设定，节省新鲜气流量及麻醉药消耗量，所花费的吸入麻药金额，在呼吸机主屏实时柱状图及数字显示 |
|  | # | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 |
|  | # | 自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况 |
|  | # | 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和一键式心脏手术模式 |
|  | ▲ | VCV心肺旁路功能：可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停。在VCV心肺旁路开启后，当启动前的潮气量≥170ml时，启动后即改为170ml潮气量；当启动前潮气量≤170ml，仍保留原来的潮气量，以预防肺不张 |
|  | # | 具备30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示 |
|  | ▲ | 最新回路设计，呼吸活瓣由水平变为垂直放置，垂直放置活瓣没有自身重力影响，从根本上杜绝活瓣长时间使用无法正常开启的隐患，保障患者生命安全 |
| 七、数字和波形监测 |  |  |
|  | # | 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示 |
|  | ▲ | 回路呼吸环监测功能，可监测描记三种呼吸环：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性，回路阻力，气体流速。可冻结6个参考环，用于手术维持期不同时间段的顺应性对比 |
|  | # | 标配气体模块侧插槽。标配麻醉气体监测模块：麻醉气体监测为插件模块设计，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可热插拔使用。可在麻醉监护仪插件槽热插拔使用。麻醉气体监测模块单插件位宽度设计，占用≤1个插件槽位。 |
|  | # | 旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测并描记CO2、O2或N2O波形，可监测五种麻醉气体吸入和呼出浓度，有病人顺应性监测；MAC值计算及年龄校正，自动麻药识别。O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：1vol% + 2%读数。CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：0.2vol%+2%读数。N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：2vol%+2%读数。 |
|  | # | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。智能报警限设置功能，可以根据麻醉机参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率 |
|  | # | 标配配同品牌麻醉监护仪，麻醉系统与麻醉监护仪统一操作界面，可一键式启动。具备≥四种预置用户模式，可满足从新生儿、儿童、成人及肥胖病人等 |
| 八、传感器 |  |  |
|  | # | 金属膜片抗变型可变孔口压差式流量传感器，可耐受≥134℃高温高压消毒 |
|  | # | 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15L/min；保证SIMV、PSVpro模式的实施 |
|  | ▲ | 近端流量传感器，位于患者口鼻端，适用于潮气量监测精度较高的麻醉通气 |
| 九、循环监测 |  |  |
|  | # | 主机：模块化、插件式监护仪，使用支臂将监护支在工作站侧面 |
|  | # | 适用范围：成人、儿童、新生儿；专业重症监护领域、手术领域、术后恢复领域、急诊领域、新生儿重症监护领域软件 |
|  | # | 屏幕：≥15寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器 |
|  | # | 具有内置模块插槽，所有监测参数模块可直接插入，且支持热插拔操作 |
|  | # | 标配参数：ECG心电、HR心率、PR脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、NIBP无创血压、RESP 阻抗呼吸、TEMP双部位体温、IBP双部位有创压力 |
|  | ▲ | 有创压力监测支持SPV/PPV同时同屏监测 |
|  | ▲ | 具有≥72小时全息回顾功能 |
|  | ▲ | 具有疼痛指数监测 |
|  | # | 无创血压测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法 |

本项目中关键技术参数“▲”共 13 项，一般技术参数“ # ”共 49 项。

- 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后30日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内采购人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务： （1）免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。 （2）须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。 （3）设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。 （4）中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务，提供400免费报修电话。 （5）承诺24小时内响应，在湖北省内有固定的维修工程师，能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址。 （6）国内有备件仓库可以保障备件供应，能及时提供产品维修服务和备品。 （7）可以提供远程维修诊断服务 在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。